FP93软件操作谁明书

1、把仪表和电脑通讯连接上。

在以上画面下点击 COM Mode   出现以下画面

用鼠标点击COM, 然后点击OK  出现以下画面

此时 COM下面 OFF变成ON 标示仪表与电脑的通讯已经接通，可以用电脑来控制仪表了，此时如果再在仪表键盘上按增加和减少建调节温度，是按不动的,因为已经变为电脑控制了。

2、调节图表的横坐标和纵坐标。

点击 Display Details  出现以下画面

点击Units 选择纵坐标单位

在 Top of Graph 前面的空白处填入纵坐标的最大值

在 Bottom of Graph 前面的空白处填入纵坐标的最小值

在 Record Rate 里可选 2 Second  , 5 Minute View      15 Second  , 1 Hour View

1 Minute ,  4 Hour View

分别表示的意思是: 2 秒钟记录一次，横坐标显示5分钟的记录

15秒钟记录一次，横坐标显示1小时的记录

- 分钟记录一次，横坐标显示4小时的记录

点击OK 横坐标和纵坐标将按您输入的数据变化

3、编写程序

点击Edit Pattern Date

Program Mode 后面可选择 PRG 和 FIX   PRG为程序控温  FIX为定值（此处不做介绍）

Pattern Mode 后面可选择 1、2、4 ， 该仪表为40段程序控温，选择1时，40段程序分做1组；选择2时，40段程序分作2租，每组20段；选择4时，40段程序分为4组，每组10段。

Start Pattern 的意思是 运行哪组程序  从后面的选择项目里选择，这些组程序可以点击 Pattern 1、Pattern 2、Pattern 3、Pattern 4 来编辑。

Time Mode  后面可选 Hour/Minute 或 Minute/Second 意思是在编程时以小时和分钟为单位或分钟/秒为单位

点击Pattern 1 出现以下画面

Number of  Steps  这里1-10可供选择，您选中几时，程序就在这步结束，例如您选择5时，5后面的程序全部变灰，程序到第5步结束。

Number of Exec   程序执行次数

Start SV          程序开始温度  仪表设置为0度。

GUA  Zone      设置为1，当SV值已经达到恒温时，PV值还没有到达恒温，当设置为1时，仪表会让PV值达到恒温点后才开始计算恒温时间。

PV Starts         选ON/OFF, 我们选ON, 选ON为断电保护，当仪表突然断电后，当电再次给入时，仪表从PV值显示的温度开始运行，而不是从起始温度开始运行。

Pattern Data     Step 表示：步聚   SV 设置的温度值   Time 时间  PID No.这段程序由几号PID执行

例如：       Step 1     SV  330    Time (HH:MM)  1:06    PID No.  1

意思是：     第一条程序从起始温度（Start SV）：0到330度用1小时6分钟，用1号PID执行，后面的以此类推。

编完程序后点击OK, 回到如下画面

然后再点击Program  把我们写的程序输入到仪表中，程序输入需要在仪表不运行的情况下。

4、运行程序。

把程序编完后，点击Controller Mode 出现以下画面

点击RUN 然后点击OK  仪表开始运行

PV为：热电偶检测的温度值

SV为：程序的温度值

Output: 仪表输出功率百分比

Status: 目前状态，例如：PRG-RUN 程序运行状态

Pattern: 运行哪一条程序

Step: 运行程序的哪一步

Time left: 这条程序还剩余多长时间没有运行

5、FIX Set Value 为定值控制

6、Output 为输出方式，可以是仪表自动控制，也可以是手动控制。

7、EV1  EV2   EV3 为：仪表可以设置3组报警，我们已经设置了高温报警，客户不要乱动这3组报警，建议不要点入。

8、保存程序记录的数据按 CSV Data 键。